Формиров. испыт. сигн. для разл. видов разв. в режиме «Высокое напряжение»  от 25.09.2025

Формирование испытательных импульсных сигналов в режиме «Высокое напряжение»  от 25.09.2025 – исправлено.

Сигналы   LIMIT

В нескольких модулях анализатора вырабатываются сигналы, свидетельствующие о перегрузке данного модуля или всего анализатора по тому или иному параметру формируемого испытательного сигнала.

Сигналы перегрузки служат:

- для «быстрого» выключения соответствующего испытательного сигнала,

- для «быстрого» прекращения выполняемого измерительного теста,

- для сообщения оператору о том, что выполнение теста прекращено,

- для указания оператору причины прекращения измерений.

OVLI,1 - сигнал перегрузки измерителя тока в канале С,  должен как можно быстрее поступить на формирователь развертки и источник 50 B в виде сигнала LIMIT.

OVLB и OVLP – сигналы о пробое объекта тестирования, свидетельствуют о том  что высокое напряжение (до 3000 В) поступает из канала С в модуль базы или подложки, соответственно. Должны поступить на формирователь развертки и источник 50 B в виде сигнала LIMIT.

OVLW – сигнал о перегрузке выходного трансформатора по мощности (>200 Вт), поступает из формирователя развертки,

OVLI,2 – сигнал о  перегрузке по по току (>225 А) поступает из источника 50 B,

Эти сигналы отключают перегруженный источник испытательного сигнала непосредственно в модуле.

LIMIT - сигнал перегрузки одного из модулей, формируется  ПЛИС по схеме ИЛИ. Необходим для аппаратного (безусловного) выключения всех источников испытательных сигналов.

Для сообщения о том, что выполнение теста прекращено и для указания причины (источника) отмены измерений все перечисленные сигналы должны быть доступны компьютеру – верхний уровень.